“功能材料设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | 可测量pH值范围0-14，具有0-60℃自动温差补偿功能，具有数显功能，分辨率0.01pH值 注：质保期内每半年需提供1次校准服务 | 台 | 2 | 雷磁/力辰/希玛 |
| 2 | 电导率仪 | 支持直接输入电极常数 范围0.00μS/cm到100.0 mS/cm 最小分辨率0.01 μS/cm，根据量程自动切换 电子单元引用误差± 1.5%F.S. 电子单元稳定性±1.0％ FS/3h 仪器配套误差±2.0% FS 具有数显功能 | 台 | 2 | 雷磁/力辰/希玛 |
| 3 | COD消解仪 | 重铬酸钾比色法为基本测试原理，测量范围0-1500mg/L,基本误差8%以内，重复性3%，稳定性要求20min内COD值变化小于6mg/L,LCD数显，采用USB接口支持连接PC打印 注：该设备每年需分别提供150支0-150mg/L量程和150支0-1500mg/L量程的COD消解液，提供时间同质保年限（5年）以满足教学需要 | 台 | 1 | 雷磁/陆恒/齐威 |
| 4 | 荧光分光光度计 | 测试功能：荧光、磷光、发光； 光源系统：150W氙灯（进口光源，自动除臭氧），使用寿命约2000小时； 色散元器件：色散元件：闪耀全息凹面光栅，该全息光栅除具备更低的杂散光外，还具有更高的分辨率（1200L/mm）； 波长范围：200～900nm或零级光； 分辨率：优于1.0nm； 扫描速度：最高可达30000nm/min或以上； 灵敏度：≥ 200：1水拉曼峰（P-P），RMS值优于800:1； **带宽（狭缝），需提供测试数据 激发：1.0，2.5，5，10，20nm 发射：1.0，2.5，5，10，20nm 响应速度：4毫秒到8秒 8档可调及自动适应； 光度范围：-9999～9999； **扫描间隔：最小间隔：0.2nm，最大间隔1.0nm 优点数据点多，得到的实际谱图数据参考性强，图谱清晰准确 测试功能包括：激发、发射和三维荧光功能 注：需配备专用电脑一台，（最低参考配制：13500T/16G/1T SSD/wifi/23.5寸显示器分辨率1920*1080）和A4打印机一台 | 台 | 1 | 港东/岛津/上海仪电 |
| 5 | 手持型XRF荧光光谱仪 | 1.X射线管 Rh阳极靶，最大电压50KV，最大电流200μA。 2 探测器 采用高分辨率大面积硅漂移探测器SDD。 3 一次滤光片系统 固定式滤光片。 4 测量点射线光斑直径 约9毫米。 5 工作环境温度 -10℃到+50℃ 6 尺寸 9cm(W)x28cm(L)x27cm(H) 7 重量 <1.3Kg 重量不包含电池。 8 显示屏及数据处理 内置式，4.3寸Ban view Anti 彩色背光触摸屏，16G内置内存 | 台 | 1 | 奥林巴斯/日立/布鲁克 |
| 6 | 红外光谱仪 | 1、光谱范围：7800~350cm-1； 2、分辨率：优于0.09cm-1； 3、信噪比：优于55000:1； 4、波数精确度：优于0.01cm-1； 5、检测器：DTGS和MCT检测器，需配ATR、FTIR模块，压片机 注：需配备专用电脑一台，（最低参考配制：13500T/16G/1T SSD/wifi/23.5寸显示器分辨率1920*1080），A4打印机一台 | 台 | 1 | 赛默飞/安捷伦/港东 |
| 7 | 电子秤 | 配备玻璃风罩，200g标准砝码，称重范围200g，精度0.1mg，重复性±0.2mg，线性误差±0.2mg | 台 | 2 | 岛津/上海仪电/力辰 |
| 8 | 反射率测定仪 | 符合国家标准GB/T23981.1-2019《白色和浅色漆对比率的测定》；测量范围：0.0-100.0重复精度：0.3%，示值误差1%,黑色标准陶瓷板反射率<1%,白色标准陶瓷板反射率80% | 台 | 1 | 标格达/上海普申/中交建仪 |